MONTAŻ KAMERY CCD

1/ Przykręcić płytę do teleskopu używając 4 imbusowe śruby

2/ Do płyty przykręcić adapter walcowy

3/ Na gwincie adaptera od strony CCD powinna być podkładka teflonowa, biała

4/ Przykręcić CCD do adaptora i ustawić tak, aby strona z gniazdami do podpięcia kabli była skierowana na południe, dla teleskopu ustawionego na zenit i t=0h – wówczas mamy dobrą orientację framu (np. względem mapek z CCD)

5/ Kabel zasilający kamerę CCD podpiąć do przedłużacza od fotometru – zasilacz do CCD można umiejscowić za cięgnami do aretażu teleskopu

6/ Podpiąć kabel USB (5m), a także patchcord (oznaczony ANDY) do extendera USB (oznaczony jako: REX)

NIE WŁĄCZAĆ KAMERY CCD !

7/ W pokoju obserwacyjnym podpiąć patchcord oraz kabel USB (3m) do extendera USB (oznaczony jako: LEX)

8/ Podłączyć laptopa do UPS-a

# URUCHAMIANIE OBSERWACJI

1/ Zabootować laptopa w WinXP (tfu), pod użytkownikiem Andy (default)

2/ Sprawdzić czy Tardis synchronizuje czas z komputera Omega

3/ Założyć podkatalog na dane w katalogu C:\obs – nazwa katalogu powinna być w formacie ”yymmdd”

4/ Podpiąć kabel USB do laptopa – wejście z prawej strony, pierwsze od tyłu

5/ Włączyć kamerę CCD (włącznik na zasilaczu do kamery)

6/ Uruchomić CCDSoft5 (pulpit)

6a/ Po uruchomieniu powinno pojawić się okienko Camera Setup, jeżeli nie to użyć klawiszy CTRL+W lub wybrać z Menu

7/ W dolnej części tego okienka znajduje się dwu-wierszowa tabelka, w której zawarte są informacje:

Device – rodzaj chipu

Linked – czy nawiązana jest łączność z kamerą

Status – co kamera w danej chwili wykonuje

Temperature – aktualna temperatura wraz z wydajnością chłodzenia

Shutter – status migawki

Filter – aktualnie ustawiony filter

Max – maksymalne zliczenie na obrazku

8/ W okienku Camera Setup znajduje się 5 Tabów:

## Setup, Take Image, Focus Tools, Autoguide, Color, AutoSave

Taby: Focus Tools i Autoguide – N/A (nie dotyczy)

8.1/ Tab: 				Setup

- wybrać opcję Imager

- Camera: SBIG ST-10/10XE	   Settings: wybrać port USB

- Filter Wheel: SBIG CFW-8    Settings: 1-Violet, 2-Blue, 3-Green,

4-Red, 5-Infrared

- Focuser: N/A

8.1.1/ Powyższych ustawień w Settings nie należy zmieniać

8.1.2/ Opcje, które powinny być włączone w tym Tabie, to:

Save images with ...

High priority downloads

### Auto contrast

8.1.3/ Nacisnąć Connect, po chwili w dolnej części okienka pojawią się parametry kamery (jeżeli wystąpi problem, patrz Dos&Dont’s)

8.1.4/ Kliknąć na okienko Temperature i ustawić Set point tak, aby wydajność chłodzenia była (70-80)%, dwie opcje poniżej muszą być zaznaczone

8.2/ Tab: 				Take Image

8.2.1/ Tego Tabu używać do robienia Darków i Flatów ewentualnie Biasów

- wybrać opcję Imager

- podokienko Exposure:

Minutes, Seconds: ustawienie czasu ekspozycji

Delay: ustawić 0s, jest to opóźnienie pomiędzy dwoma ekspozycjami

Series of: ilość ekspozycji w  serii

- podokienko Subframe:

gdy chcemy wybrać mały fragment z całego chipu

- podokienko Bin:

fizyczne łączenie pikseli

- podokienko Image:

Frame: rodzaj zdjęcia (Bias, Dark, Flat, Light)

Reduction: polecam ustawić opcję None

8.2.2/ opcja Filter: pozwala wybrać filter, który użyjemy do ekspozycji

8.2.3/ nie zaznaczać opcji: To new Window

8.3/ Tab: 				Color

8.3.1/ Ten Tab jest użyteczny do fotometrii wielobarwnej (max. 4 filtry)

- wybrać opcję Imager

8.3.2/ Po wciśnięciu Edit ... możemy ustawić dany filtr

NIE SUGEROWAĆ SIĘ LABELAMI PODOKIENEK – RODZAJ FILTRU ZADAJEMY PO WCIŚNIĘCIU EDIT ...

8.3.3/ Aby dany filtr był używany opcja Active musi być włączona

8.3.4/ Opcja Series of: to ilość serii

WAŻNE!

RODZAJ OBRAZKA JAKI BĘDZIE WYKONYWANY W TYM TABIE ZALEŻY OD TEGO, CO USTAWILIŚMY W TABIE: TAKE IMAGE

8.4/ Tab: 				AutoSave

- wybrać opcję Imager

- wybrać opcję FITS

8.4.1/ Aby wybrać katalog do którego będą zapisywane dane wcisnąć:

Choose Folder

- opcja Starting number: zadaje początkowy numer pliku

UWAŻAJ ABY NIE NADPISAĆ ISTNIEJĄCYCH PLIKÓW !

- opcja File name prefix: pozwala dodać kilka znaków do nazwy plików

#### BARDZO WAŻNE!

JEŻLI CHCESZ ABY OBRAZKI BYŁY ZAPISYWANE NIE ZAPOMNIJ WŁĄCZYĆ OPCJI

##### AUTOSAVE ON

9/ Po zakończeniu obserwacji w Tabie: Setup wcisnąć Disconnect

10/ Po okolo10-15 minutach wyłączyć zasilanie kamery CCD (na zasilaczu)

11/ Zamknąć system (tfu) WinXP

###### DOS & DONT’S

Podczas, gdy zasilanie kamery CCD jest włączone:

- NIE UŻYWAĆ ELEKTRYCZNEGO PRZESUWANIA KOPUŁY

- NIE WYŁĄCZAĆ LUB WŁĄCZAĆ SKRZYNKI AUTOGUIDERA

(ZASILANIE MYSZKI)

- NIE OGNISKOWAĆ TELESKOPU PODCZAS ZMIANY FILTRÓW

Nie stosowanie się do powyższego spowoduje natychmiastowe zerwanie łączności laptopa z kamerą

Jeżeli laptop utraci kontakt z kamerą CCD należy:

1/ nacisnąć Disconnect

2/ odłączyć i po chwili podłączyć kabel USB przy laptopie

3/ nacisnąć Connect

UWAGA!

W przypadku zawieszenia się programu CCDSoft5 i ponownym  uruchomieniu, sprawdzić jego konfigurację, a w szczególności:

Folder, do którego będą zapisywane obrazki

ZAWIESZONY CCDSoft5 NIE PAMIĘTA SWOJEJ OSTATNIEJ KONFIGURACJI!

Jeżeli używasz laptopa do innych celów niż obserwacje – ODŁĄCZ KABEL USB

NIE ŚWIECĄCA SIĘ ZIELONA DIODA NA EXTENDERZE USB (REX) OZNACZA ZERWANIE ŁĄCZNOŚCI Z KAMERĄ CCD!